热式流量计通讯协议

MODBUS—RTU

ModScan32软件RTU连接：

Display Option－Floating Pt （数据显示格式－浮点数）；

命令03： HOLDING  REGISTER（读保持寄存器）；

Device id：仪表的内部地址；

Address： 仪表参数的起始地址，从1－20；

Length：  数据长度   Length＋Address < 21。

参数地址：40001－2：    介质温度(℃)；

40003－4：    当前传感器电压值(V);

40005－6：    标流速(Nm/s)；

40007－8：    标况瞬时流量(Nm3/h)；

40009－10：   累计流量的百位以上浮点数    （1234）；

40011－12： 	累计流量的百位以下浮点数    （87.89）；

累计流量 ＝ 1234 × 100 ＋ 87.89 = 123487.89；

40013：  	    报警状态；

0001H－瞬时上限，0002H－瞬时下限，0004H－温度上限，0008H－温度下限,

（在HEX格式观察数据）

40014         当前累积流量使用单位(0: Nm3/h,  1:);

40015－16：

40017－18：   (保留)

40019－20：

40019：

0位：1  时钟错误           0  无错误

1位：1  电源错误           0 无错误

2位：1  EEPROM错误        0无错误

3位：1  AD错误            0 无错误

4位：1  参数错误           0无错误

5位：1  放大器错误         0 无错误

6位：1  传感器错误（保留） 0无错误

7位：1  保留

/////////////////////////////////////////////

8位： 1  当量溢出      0 正常状态

9位： 1  累积溢出

10位：1  电流输出溢出  0

11位：1  温度溢出      0

12位：1  压力溢出      0无错误

13位：1  保留

14位：1  保留

15位：1  保留

40020:

0位： 1   保留

1位： 1   保留

2位： 1   保留

3位： 1   保留

4位： 1   保留

5位： 1   保留

6位： 1   保留

7位： 1   保留

/////////////////////////////////////////////

8位： 1   保留

9位： 1   保留

10位：1   保留

11位：1   保留

12位：1   保留

13位：1   保留

14位：1   保留

15位：1   保留

注：每个地址为一个8位字节。

命令04：INPUT  REGISTER（读输入寄存器）；

Device id：仪表的内部地址；

Address： 仪表参数的起始地址，从1－238；

Length：  数据长度   Length < 75。

30001  //位设置数据

30002  //阻尼时间//2

30003  //频率输出//3

30004  //频率输出//4

30005  //表号。通讯地址//5

30006  //波特率//6

30007  //校验//7

30008  //报警1参数//8

30009  //报警2参数//9

30010  //标况单位//10

30011  //温度单位//11

30012-30030  //备用//30//

20031-30042   //备用 //6

30043-30044   //介质标况密度//7

30045-30046   //流量下限切除//8

30047-30048   //管道内径//9

30049-30050   //流量量程 //10

30051-30052   //频率范围量程//11

30053-30054   //零点电压切除//12

30055-30056   //报警1值//13

30057-30058   //报警1回差//14

30059-30060   //报警2值//15

30061-30062   //报警2回差//16

30063-30064   //当量系数//17

30065-30066   //转换系数//18

30067-30068   //加热电阻值//19

30069-30070   //测温电阻值//20

30071-30072 //零点电压切除//21

30073-30074 //运行时间//22//单位分钟

30075-30156   //分段电压值

30157-30238   //分段流速值

命令06：INPUT  REGISTER（写单个输入寄存器）；

Device id：仪表的内部地址；

Address： 仪表参数的起始地址，从1－238；

Length：  数据长度   Length < 75。

MODSCAN32操作界面：